《TCSTM+XXXXX-202X 钒钛磁铁矿 钒锰磷铜钴镍铬钼铅砷锡镉钡锌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》

中国材料与试验团体标准编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源及主要参加单位

根据中国材料与试验团体委员会（CSTM标委会）[2020]36号《钒钛磁铁矿 钒锰磷铜钴镍铬钼铅砷锡镉钡锌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》的立项公告，由攀钢集团研究院有限公司该中国材料与试验团体标准的制订工作，标准 项目归口管理委员会为CSTM/FC20 钒钛综合利用领域委员会，标准计划编号为CSTM LX 2000 00377-2020 LX 2000 00377-2020

1.2 主要工作过程

该标准由攀钢集团有限公司研究院有限公司牵头标准制定的相关组织、协调和实验工作，整个标准制定工作的简要过程如下：

2019年10月攀钢集团研究院有限公司着手标准制订的建议与立项申请工作,明确了相关责任人和参加人，并重点进行了制订任务实施计划、项目进度安排和前期试验准备等工作，2020年02月接到标准修订的立项通知，立即全面启动和落实标准制订实施计划。

2020年01月~06月：起草小组首先调研了钒钛磁铁矿产品的生产应用现状及其发展趋势等，据此制定了各标准的测量范围，在制定时尽可能考虑分析标准的适用范围的广泛性，拓展其高低含量检测范围，用以确保新制订标准能够充分满足当前以及未来一段时期内对钒钛磁铁矿产品质量检验的要求。系统完整地进行了分析方法的试验研究，重点进行了样品消解、干扰影响因素消除、分析测试条件优化等试验，通过精密度、回收率、结果对照等验证分析方法的技术性能，完成了标准的技术内容修订实验；

2020年08月：完成了标准草案的编写，准备试验样品，并将标准草案及样品发往欧品检测技术（辽宁）有限公司、锦州市博大明晰检验技术服务有限公司等多家具有较高分析水平和丰富经验的实验室，邀请其参加精密度协作试验及对标准草案提供修改建议。

2020年8月~2020年12月：各协作实验进行精密度协作和实验室间比对试验。

2021年01月：部分完成精密度协作和实验室间比对试验，，并根据协作单位返回的的意见进行了征求意见稿的编写，完成标准文本的内部评审，修改完善工作，并形成征求意见稿。

2020年02月：形成标准送审稿提交CSTM/FC20 钒钛综合利用领域委员会。

202X年X月：通过CSTM/FC20 钒钛综合利用领域委员会评审，根据评审形成一致意见进行了修订，形成报批稿。

2 标准制订依据、原则及国内外概况

2.1 制订标准的依据

依据中华人民共和国国家标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》进行中国材料与试验团体标准《钒钛磁铁矿 钒锰磷铜钴镍铬钼铅砷锡镉钡锌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》的制订编写，并且听取了国内有关产品生产企业、管理部门和检测机构等专家的意见。

2.2 制订标准的原则

注重分析方法所采用检测手段的先进性和主流技术发展趋势，参考国内外先进标准，充分考虑了产品生产技术及应用领域的发展，本着检测分析方法技术性能指标适度超前现有产品标准的原则，同时充分考虑了满足国家法律法规、安全卫生以及环保法规的要求。

3 国内外标准概况

目前，国内外未见适用于测定钒钛磁铁矿中钒、锰、磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌等常规和有害元素的系列检测分析国家或行业标准。

虽然测定普通铁矿石中元素含量的国家标准比较完整全面，主要包括：X射线荧光光谱法测定铁矿石中钙硅镁钛磷铝钡（GB/T6730.62-2005、SN/T0832-1999），电感耦合等离子体发射光谱法测定铁矿石中铝钙镁锰磷硅钛（GB/T 6730.63-2006），火焰原子吸收光谱法测定钴铅锡铝铬钒锰镍（GB/T6730.52-2004、GB/T6730.54-2004、GB/T6730.55-2004、GB/T6730.56-2004、GB/T6730.57-2004、GB/T6730.58-2004、GB/T6730.59-2004、GB/T6730.60-2004）、原子荧光光谱法测定砷汞镉铅铋（SN/T2680-2010）等仪器分析方法，以及采用滴定法、光度法、极谱法等测定铁铝锰硅磷镍铅锌钛砷钴锡等元素含量的经典化学分析方法（GB/T 6730.9-2016、GB/T 6730-1986系列国家标准。）。

但是，由于钒钛磁铁矿的基体组分、共存元素及其晶型结构均和含量变化均与普通铁矿石存在较大差异，该类针对于测定普通铁矿石中元素含量而制订的国家或行业标准，在样品消解、干扰影响因素及消除、检测元素及范围、精密度控制水平等方面均不能完全满足钒钛磁铁矿化学成分的检测分析需要，而且现行铁矿石标准中镍钴砷铅锡等许多有色金属元素或重金属有害元素只有操作复杂繁琐检验周期长、单元素逐一测定效率低的化学分析方法，同时钒钛磁铁矿中钪铌镓锗铟硒碲等稀贵元素完全缺少相应检测标准，因此，有必要针对钒钛磁铁矿的元素赋存特点及其检验需求，专门制订适宜于测定钒钛磁铁矿中钒、钛、锰、磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌等常规和有害元素的系列检测分析标准

4 标准制订试验报告

完整试验报告见附录A。

本标准采用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定钒钛磁铁矿中：0.010%～5.00%的钒、锰，以及0.003%～0.50%的磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌。方法重点试验了熔剂的配比、用量、反应温度及时间等消解条件，优选出0.20 g钒钛磁铁矿样品采用1.00 g碳酸钾-硼酸（质量比1:1）熔剂在950 ℃熔融反应30 min，然后以稀硝酸溶液溶解熔融物的样品消解方式；通过光谱干扰试验，优选出灵敏度适宜并且未受共存组分光谱重叠干扰待测元素分析谱线，进而试验了在钒钛磁铁矿复杂基体组分与碱金属熔剂共存体系下，连续背景叠加、基体效应等影响因素对分析谱线的干扰，采取基体匹配与同步背景校正相结合措施消除其影响，并且优化了分析谱线的检测积分与背景校正区域等测试参数，改善方法检测性能。结果表明：方法检测范围0.01%～5.0%的钒、锰和0.05%～0.50%的铜、钴、镍、铬、磷、铅、砷、锡、镉、锌；校准曲线线性相关系数不小于0.999 0；方法定量测定下限为0.0006%～0.0027%；元素含量0.003%～0.010%的相对标准偏差（RSD，n=8）小于10%，元素含量0.011%～0.100%范围内的相对标准偏差（RSD，n=8）小于5%，元素含量0.101%～1.00%范围内的相对标准偏差（RSD，n=8）小于3%；回收率为90.0%～118.0%；钒钛磁铁矿标准样品的测定值与标准值相吻合，实验室间对比试验检测结果比较一致

6 意见汇总

标准起草小组于2020年8月将标准草案或征求意见稿发往相关单位征求意见，发送《征求意见稿》的单位数9个，2021年2月发送中国材料与试验团体委员会（CSTM标委会）及其CSTM/FC20 钒钛综合利用领域委员会，截止本稿完成复函的单位数0个，复函并有建议或意见的单位数0个。

从意见收集情况来看，本标准主要技术内容无重大分歧意见，主要意见处理情况已在本稿起草说明中进行了解释和明确说明，具体标准修订意见和处理情况见《意见汇总处理表》和标准文本送审稿。

7 与国内其它法律、法规的关系

本标准制定的目的是使新标准更符合现在标准规范要求，科学性更强。制定本标准时依据并引用了国内相关现行有效的标准，也不违背国内其它团体、行业或国家标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

8 标准属性

本标准属于中国材料与试验团体标准。

9 贯彻要求及建议

本标准归口单位为CSTM/FC20 钒钛综合利用领域委员会，经过有关审定后，由中国材料与试验团体委员会（CSTM标委会）发布实施。贯彻本团队标准,除标准中规定的技术内容之外,无其他要求和措施。

附录A 标准制订试验报告

钒钛磁铁矿石  钒、锰、磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1　实验部分

1.1　仪器与试剂

iCAP6300全谱直读等离子体原子发射光谱仪（美国Thermo Fisher 公司）。

高纯三氧化二铁：纯度不小于99.99%；高纯二氧化钛：纯度不小于99.99%。

钒、锰、磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌的单元素标准储备溶液：1.0 mg/mL。钒、锰混合标准溶液：100.00 μg/mL，分别移取1.00 mg/L的钒标准储备溶液和锰标准储备溶液10.0 mL于100 mL容量瓶，加入5.0mL盐酸，定容。钒、锰混合标准溶液：10.00 μg/mL，移取100.00 g/mL的钒、锰混合标准溶液（见A.15）10.0 mL于100 mL容量瓶， 加入5.0 mL盐酸，定容。磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌混合标准溶液：100.00 μg/mL，移取1.00 mg/L的磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌标准储备溶液）10.0 mL于250 mL烧杯中，置于电热板上低温加热，缓慢浓缩溶液体积至约60 mL，冷却，转移至100 mL容量瓶中，加入5.0mL硝酸，定容。磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌混合标准溶液：10.00 μg/mL，移取100.00 μg/mL的磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌标准储备溶液10.0 mL于100 mL容量瓶，加入5.0mL硝酸，定容。碳酸钾-硼酸混合熔剂：将研细的无水碳酸钾与硼酸按质量比1：1混匀，置于干燥器保存。盐酸（ρ约为1.19 g/mL）：优级纯；硝酸（ρ约为1.40 g/mL）：优级纯。

实验用水达到二级以上。

1.2　ICP-AES工作条件

射频功率为1150 W；辅助气流量（Ar）为1.0 L/min；雾化气压力为0.20 MPa；蠕动泵泵速为60 r/min；观察高度为11.8 mm；检测时间为15 s。

1.3　实验方法

称取0.2000 g样品于预先盛有1.00 g混合熔剂的铂坩埚之中，用铂丝或不锈钢丝将试料与熔剂混匀，在950 ℃～1000 ℃的马弗炉中熔融30 min，取出坩埚，冷却至室温。洗净铂坩埚外壁，置于盛有50 mL（1+1）硝酸溶液的200 mL烧杯中，盖上表面皿，加热浸取熔融物至完全溶解，取出并洗净铂坩埚，溶液冷却至室温，移入100 mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀，待测。

2  结果与讨论

2.1　样品消解

通常对矿石类样品进行前处理主要包括湿法化学与火法熔融两大类消解方法。以氢氟酸、王水等作为组合溶剂的湿法化学样品前处理方法常用于消解普通铁矿石样品，但是此类方法无法将共存高含量的二氧化钛等难溶基体组分的钒钛磁铁矿快速完全消解，因此方法采用碱金属碳酸盐与硼酸组成的碱性混合熔剂在马弗炉内高温熔融的方式消解钒钛磁铁矿样品。为了快速完全消解样品以及尽量降低熔剂基体效应的干扰影响，通过对比试验优化了熔剂的构成、配比及用量，反应温度及时间等样品消解条件。

2.1.1　样品消解熔剂构成优选试验

对比试验了两种不同构成混合熔剂在相同配比条件下基体效应影响，不同配比的1.0 g的 A、B两组混合熔剂（A=K2CO3+H3BO3，B=Na2CO3+H3BO3）以50 mL（1+1）硝酸溶解并定容于100 mL，测量其待测元素分析波长的光谱信号强度，结果见表1。

表1  熔剂构成及配比的干扰影响试验

| 背景强度 | 纯水 | 1+0 |  | 1+1 |  | 2+1 |  | 3+1 |  | 4+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| V | 37.08 | 56.07 | 60.00 | 59.85 | 61.56 | 58.59 | 60.34 | 57.53 | 60.61 | 57.55 | 60.47 |
| Mn | 260.88 | 412.88 | 411.61 | 408.53 | 410.50 | 411.96 | 411.60 | 410.36 | 416.11 | 407.21 | 419.00 |
| P | 24.16 | 36.12 | 38.23 | 40.02 | 41.52 | 38.12 | 40.30 | 38.49 | 40.07 | 38.15 | 39.87 |
| Cu | 533.99 | 860.21 | 850.02 | 831.80 | 837.43 | 859.31 | 832.08 | 846.31 | 840.15 | 849.18 | 855.43 |
| Co | 106.26 | 167.65 | 166.61 | 164.85 | 165.95 | 167.62 | 165.09 | 166.62 | 167.55 | 166.22 | 168.47 |
| Ni | 134.67 | 210.36 | 208.67 | 208.61 | 209.39 | 209.27 | 207.32 | 209.94 | 209.98 | 208.69 | 211.02 |
| Cr | 217.16 | 367.05 | 362.58 | 359.34 | 361.24 | 364.30 | 357.99 | 363.55 | 362.99 | 361.02 | 366.89 |
| Mo | 81.76 | 126.12 | 127.06 | 127.61 | 129.99 | 128.57 | 129.01 | 127.02 | 129.66 | 128.06 | 130.38 |
| Pb | 138.03 | 213.92 | 213.06 | 212.61 | 214.22 | 215.51 | 212.47 | 213.65 | 215.34 | 213.01 | 217.21 |
| As | 37.08 | 56.07 | 60.00 | 59.85 | 61.56 | 58.57 | 60.34 | 57.53 | 60.61 | 57.55 | 60.47 |
| Sn | 42.33 | 67.21 | 70.96 | 70.49 | 73.07 | 67.93 | 72.13 | 67.67 | 72.92 | 67.42 | 73.34 |
| Cd | 112.43 | 171.91 | 171.75 | 172.38 | 173.51 | 174.68 | 173.33 | 172.36 | 174.65 | 172.86 | 175.11 |
| Ba | 3785.5 | 6079.1 | 6587.9 | 5882.7 | 6229.2 | 6012.2 | 6279.6 | 5942.9 | 6416.5 | 5955.6 | 6511.9 |
| Zn | 139.03 | 226.59 | 229.47 | 229.01 | 235.74 | 226.28 | 228.81 | 226.92 | 229.50 | 224.08 | 227.59 |

表1可见， K2CO3与H3BO3和Na2CO3与H3BO3这两种不同组分构成的熔剂空白在待测元素分析波长检测积分区域所产生的光谱信号强度均大于纯水空白，表明碱金属混合熔剂所导致的基体效应均对元素测定产生了正干扰；而且，两种不同组分混合熔剂的光谱信号强度值基本一致，并且在试验范围内其光谱信号强度基本不随碱金属碳酸盐与硼酸的配比例关系的变化而产生明显变化，采用背景校正后的光谱信号净强度值更是差异很少，表明不同组分及配比的钾盐或钠盐分别与硼酸构成的熔剂对元素测定的干扰影响程度基本相当。因此，K2CO3与H3BO3和Na2CO3与H3BO3两种组分构成的碱性混合熔剂均可用作样品消解熔剂，并且可在一定范围内灵活调整熔剂构成组分的比例关系。方法选用K2CO3与H3BO3构成样品消解溶剂。

2.1.2　消解熔剂配比及熔融反应条件优选试验

按照1.3实验方法，对无水碳酸钾、硼酸混合熔剂熔融消解钒钛磁铁矿样品的配比、用量、反应温度及时间等条件进行了优选试验，结果见表2～表4。

表2  K2CO3与H3BO3配比的优选试验

| K2CO3+H3BO3配比 | 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 1+0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验现象 | 无样品残渣 | 无样品残渣 | 有极少量残渣 | 有少量残渣 | 有少量残渣 | 有较多残渣 |

根据表2试验结果，优选按照K2CO3+H3BO3=1+1的比例关系配制消解钒钛磁铁矿样品的碱性混合熔剂。

表3   熔剂用量的优选试验

| 熔剂（K2CO3:H3BO3=1+1）质量 | 0.5g | 0.6g | 0.7g | 0.8g | 0.9g | 1.0g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验现象 | 大量残渣 | 大量残渣 | 少量残渣 | 很少量残渣 | 无样品残渣 | 无样品残渣 |

表3可见， 0.9g （1+1）碳酸钾和硼酸混合熔剂在950 ℃下熔融25min即可完全消解0.2g钒钛磁铁矿样品，方法优选熔剂用量为1.00 g。

表4   熔融消解时间的优选试验

| 950 ℃熔融反应时间 | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验现象 | 存在少量残渣 | 存在少量残渣 | 存在极少量残渣 | 消解完全无残渣 | 样消解完全无残渣 | 消解完全无残渣 |

表4可见，1.00g （1+1）碳酸钾和硼酸混合熔剂在950 ℃下熔融25min即可完全消解0.2g钒钛磁铁矿样品。

综合上试验，优选0.20 g钒钛磁铁矿样品以1.00 g（1+1）碳酸钾和硼酸混合熔剂在950 ℃马弗炉中熔融反应30 min，然后以50 mL（1+1）稀硝酸溶液加热溶解熔融物，试液定容100 mL。样品消解快速完全无残留，未出现钛水解等现象。

2.2干扰试验

2.2.1  谱线重叠影响试验及优选分析谱线

钒钛磁铁矿样品主要由铁、钒、钛、硅、铝、钙、镁、锰等基体成分构成，同时还含有磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌等共存微量组分，为避免基体及共存组分对元素测定的谱线重叠影响，方法以铁、钒、钛、硅、铝、钙、镁、锰、磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌的单元素标准溶液及其混合标准溶液，进行了样品共存元素相互之间的光谱干扰试验[7-10]。结果表明：

钒钛磁铁矿中主要基体成分铁、钛等对待测元素的部分谱线产生了严重光谱重叠干扰，在分析谱线的检测积分区域内，待测元素的测量峰与基体组分的干扰峰互相重叠无法分辨，光谱检测信号为干扰元素峰与待测元素峰的总和。如Fe 284.812 nm对Mo 284.823nm、Fe 283.309 nm对Pb 283.306 nm、Fe 360.546 nm对Cr 360.533 nm、Fe 283.571 nm对Cr 283.563 nm、Fe 221.826 nm对Cu 221.810 nm、Fe 242.938 nm对Sn 242.949 nm、Ti 228.618nm对Co 228.616 nm、Ti 259.364 nm对Mn 259.373 nm、Ti 226.913 nm对 Sn 226.891 nm、Ti 359.309 nm对Cr 359.349 nm、Ti 311.067 nm对V311.071 nm、V 238.892 nm和Fe 238.863nm对Co 238.892 nm产生光谱重叠干扰，此类谱线均不能选作方法分析线。见图1～图6。

图1  Cr 360.533 nm光谱干扰试验                图2  Co 238.892 nm光谱干扰试验

图3  Cr 283.563 nm光谱干扰试验                图4  Pb 283.306 nm光谱干扰试验

图5  Cu 221.810nm nm光谱干扰试验                图6  Mn 259.373 nm光谱干扰试验

钒钛磁铁矿中基体及共存组分在个别待测元素分析谱线扫描窗口内产生有谱峰，干扰峰在测量峰的某一侧形成了旁峰的影响，但是两峰并未完全重叠，此时需要具体分析干扰峰对测量峰的影响程度，若待测元素分析谱线的测量峰与干扰峰在其检测积分区域内，两峰能够清晰有效分离相互并无重叠，则可以通过在选择背景校正区域时避开干扰峰所在位置或者在产生有干扰峰的那一侧取消背景校正即可消除其影响，该类谱线可根据需要选作分析线。如，Fe 257.574 nm对Mn 257.610 nm、Cu 219.975nm对Cu 219.958 nm、Fe 324.739 nm对Cu 324.754 nm、Fe352.424 nm对Ni 352.454 nm、Fe 216.586nm对Ni 216.556、Ti 281.635对Mo 281.615nm、Ti 213.578 nm和Cu 213.598 nm对P 213.618nm 、Fe 261.382 nm和V 261.440nm对Pb 261.418 nm、等产生了旁峰影响。见图7～图10。

图7  Ni 216.556 nm光谱干扰试验                          图8  Mo 284.823 nm光谱干扰试验

图9  P 213.618 nm光谱干扰试验                          图10  Pb 261.418 nm光谱干扰试验

钒钛磁铁矿中基体及共存组分在对多数待测元素的谱线不产生光谱干扰，在元素分析谱线扫描窗口内，基体及共存组分的光谱信号基线平直无波峰产生，此类谱线可优先选作元素分析谱线，并且可在分析谱线的左、右两侧同时灵活设置背景校正区域。如，As 189.042 、As 193.759 nm,、As 197.262 nm、Ba 455.403 nm、Ba 493.409 nm、Cd 214.438 nm、Cd 226.502 nm、Cd 228.802 nm、Co 230.786 nm、Co 237.862nm、Cr、205.560 nm、Cr、206.157 nm、Cr 206.550 nm、Cr 267.716 nm、Cr 276.654 nm、Cr 283.563nm、Cr 284.325nm、Cr 357.869nm、Cu 217.894 nm、Cu 327.396 nm、Mn 279.482 nm、Mn 293.306 nm、Mn 293.930 nm、Mn 294.920 nm、Mn 403.076 nm、Mo 202.030nm、Mo 203.844nm、Mo 204.598nm、Mo 277.540nm、Ni 221.647nm、Ni 231.604nm、NI 341.476、P 177.945nm、P 178.284nm、P 178.766nm、P 185.942nm、Pb 220.353nm、Sn 189.989nm、V 268.796nm、 V 289.332nm、V 290.882nm、V 292.402nm、V 292.464nm、V309.311nm、V 310.230nm、Zn202.548nm、Zn 206.200nm、Zn 213.856nm、Zn 334.502nm、Zn 481.053nm等均不受钒钛磁铁矿基体及共存组分的光谱干扰见图11～图12。

图11  As 189.042 nm光谱干扰试验                          图12  Cd 214.438 nm光谱干扰试验

图13  Ni 231.604 nm光谱干扰试验                          图14  P 178.284 nm光谱干扰试验

图15  Pb 220.353 nm光谱干扰试验                          图16  Zn 202.548 nm光谱干扰试验

根据上述试验，优选了未受共存组分谱线重叠影响和灵敏度适宜的元素分析波长及其背景校正区域，结果见表1。

表5  元素分析谱线和背景校正区域

| 元素 Element | 波长/ (nm) | 左背景校区域 (nm) | 积分测量区域 (nm) | 右背景校正区域 (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 292.402 | 292.374～292.386 | 292.405～292.417 | 189.429～189.440 |
|  | 310.230 | 310.187～310.199 | 310.230～310.244 | 310.257～310.270 |
| Mn | 293.930 | 293.889～293.901 | 293.925～293.937 | 293.955～293.966 |
|  | 293.306 | 293.268～293.281 | 293.298～293.310 | 293.335～293.347 |
| P | 178.283 | 178.260～178.267 | 178.281～178.285 | 178.300～178.307 |
|  | 177.495 | 177.471～177.474 | 177.493～177.496 | 177.507～177.511 |
| Cu | 327.396 | 327.365～327.372 | 327.392～327.399 | 327.419～327.426 |
|  | 224.700 | 224.669～224.674 | 224.697～224.702 | 224.720～224.729 |
| Co | 237.862 | 237.829～237.839 | 237.868～237.873 | / |
|  | 230.786 | 230.754～230.763 | 230.782～230.792 | 230.806～230.815 |
| Ni | 221.647 | 221.618～221.622 | 221.640～221.650 | 221.668～221.677 |
|  | 231.604 | 231.573～231.583 | 231.597～231.606 | 231.625～231.635 |
| Cr | 267.716 | 267.680～267.690 | 267.718～267.729 | 267.746～267.751 |
|  | 205.560 | 205.540～205.544 | 205.557～205.561 | 205.578～205.586 |
| Mo | 202.030 | 202.002～202.010 | 202.027～202.031 | 202.044～202.052 |
|  | 203.844 | 203.819～203.825 | 203.842～203.846 | 203.863～203.871 |
| Pb | 220.353 | 220.325～220.333 | 220.347～220.356 | 220.374～220.383 |
| As | 189.042 | 189.032～189.036 | 189.040～189.044 | 189.059～189.067 |
| Sn | 189.989 | 189.965～189.973 | 189.984～189.992 | 189.012～189.016 |
| Cd | 214.438 | 214.408～214.413 | 214.435～214.440 | 214.456～214.466 |
|  | 226.052 | 226.473～226.482 | 226.496～226.505 | 226.519～226.528 |
| Ba | 455.403 | 455.350～455.368 | 455.397～455.406 | 455.443～455.462 |
| Zn | 213.856 | 213.872～213.831 | 213.853～213.857 | 213.875～213.884 |
|  | 202.548 | 202.520～202.529 | 202.545～202.553 | 202.562～202.570 |

2.2.2  连续背景叠加和基体效应影响试验

分别测定纯水空白溶液，仅将1.00 g（1+1）碳酸钾与硼酸混合熔剂按试验方法处理所制备的试剂空白溶液，0.16 g Fe2O3和0.03 g TiO2（相当于样品中含有80%的Fe2O3和15%的TiO2基体) 按试验方法处理所制备的基体试剂空白溶液，对比三组溶液的信号强度、背景强度和净强度，考察样品消解熔剂和样品主要基体组分所导致的连续背景叠加和基体效应的影响，见表6和图17～图22。

表6  熔剂基体连续背景叠加影响影响试验

| 元素 | 波长 /nm | 纯水空白溶液 |  |  | 试剂空白溶液 |  |  | 基体试剂空白溶液 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信号强度 | 背景强度 | 信号净强度 | 信号强度 | 背景强度 | 信号净强度 | 信号强度 | 背景强度 | 信号净强度 |
|  | 292.402 | 301.99 | 288.60 | 13.38 | 346.28 | 291.77 | 54.51 | 550.07 | 330.46 | 219.61 |
|  | 310.230 | 535.69 | 320.34 | 215.35 | 616.18 | 328.05 | 288.13 | 738.64 | 358.44 | 380.21 |
| Mn | 293.930 | 260.88 | 258.85 | 2.03 | 271.34 | 265.74 | 5.60 | 366.75 | 280.45 | 86.70 |
|  | 293.306 | 325.77 | 322.30 | 3.48 | 334.33 | 330.71 | 3.62 | 369.32 | 320.12 | 49.20 |
| P | 178.283 | 24.16 | 22.60 | 1.57 | 29.90 | 26.97 | 2.23 | 39.45 | 36.54 | 2.91 |
|  | 177.495 | 23.30 | 22.67 | 0.63 | 28.60 | 27.71 | 0.89 | 38.21 | 35.67 | 2.53 |
| Cu | 327.396 | 533.99 | 539.26 | -5.26 | 552.51 | 556.68 | -4.17 | 600.25 | 575.25 | 24.31 |
|  | 224.700 | 155.06 | 144.03 | 11.04 | 178.52 | 165.63 | 12.89 | 236.97 | 213.60 | 23.36 |
| Co | 237.862 | 142.28 | 142.32 | -0.03 | 150.57 | 148.28 | 2.29 | 458.81 | 357.91 | 100.90 |
|  | 230.786 | 162.27 | 164.68 | -2.41 | 184.99 | 188.51 | -3.52 | 253.99 | 252.89 | 1.10 |
| Ni | 221.647 | 134.67 | 133.60 | 1.07 | 154.74 | 153.79 | 0.95 | 202.27 | 198.71 | 3.57 |
|  | 231.604 | 129.94 | 134.53 | -4.59 | 148.24 | 153.53 | -5.29 | 292.65 | 262.94 | 29.71 |
| Cr | 267.716 | 217.16 | 220.72 | -3.56 | 234.63 | 225.29 | 9.34 | 305.24 | 268.27 | 36.97 |
|  | 205.560 | 89.03 | 92.92 | -3.89 | 106.53 | 108.17 | -1.64 | 133.72 | 128.20 | 5.51 |
| Mo | 202.030 | 81.76 | 79.24 | 2.52 | 99.83 | 93.73 | 6.10 | 121.81 | 115.69 | 6.12 |
|  | 203.844 | 69.65 | 64.95 | 4.70 | 85.44 | 77.45 | 7.99 | 108.93 | 100.93 | 8.00 |
| Pb | 220.353 | 138.03 | 134.18 | 3.85 | 157.25 | 154.45 | 2.81 | 196.43 | 183.02 | 13.41 |
| As | 189.042 | 37.08 | 37.38 | -0.25 | 44.82 | 44.04 | 0.78 | 54.38 | 56.27 | -1.85 |
| Sn | 189.989 | 42.33 | 42.69 | -0.37 | 53.77 | 49.87 | 3.90 | 69.28 | 68.76 | 0.52 |
| Cd | 214.438 | 112.43 | 113.22 | -0.79 | 131.57 | 132.95 | -1.39 | 185.93 | 172.57 | 13.36 |
|  | 226.052 | 139.59 | 146.32 | -6.73 | 160.42 | 167.55 | -7.13 | 305.88 | 250.89 | 54.99 |
| Ba | 455.403 | 3785.51 | 3347.94 | 437.57 | 3913.50 | 3412.45 | 501.05 | 3663.26 | 3003.82 | 659.44 |
| Zn | 213.856 | 139.03 | 98.94 | 40.08 | 404.53 | 114.94 | 289.59 | 465.26 | 142.14 | 323.13 |
|  | 202.548 | 86.99 | 59.68 | 27.31 | 150.06 | 70.71 | 79.35 | 165.80 | 93.19 | 72.62 |

图17  Cr 267.716 nm基体效应试验                图18  Mo 202.030 nm基体效应试验

图19  Ni 221.647 nm基体效应试验                图20  P 178.284 nm基体效应试验

图21  Pb 220.353 nm基体效应试验                图22  Sn 189.989 nm基体效应试验

试验结果可见，分别测得的纯水空白溶液、试剂空白溶液、基体试剂空白溶液在元素分析波长积分区域所产生的光谱信号强度值及其基线背景强度值均依序逐渐增大，表明钒钛磁铁矿主要共存元素铁、钛以及混合熔剂组分的连续背景叠和基体效应抬升了谱线的背景基线，导致其背景基线和元素检测信号强度均增强，对测定产生了正干扰，而且铁钛等样品共存元素相比碳酸钾与硼酸混合熔剂所导致的连续背景叠和基体效应对元素测定的影响更大；同时，以光谱信号强度值减去基线背景强度值计算光谱信号净强度值，三种空白溶液的光谱净强度值之间的差异明显缩小，也即采取同步背景校正技术措施可简单有效地降低样品共存组分及样品消解试剂所导致的连续背景叠加和基体效应的影响，为进一步消除其影响可结合应用基体匹配法。

2.3  ICP-AES工作条件优化

以0.16 g Fe2O3和0.03 g TiO2 按试验方法处理所制备的基体试剂空白溶液作为试验溶液。以分析谱线的信噪比最大为考核指标，采用单因素法分别试验射频功率、雾化气压力、蠕动泵泵速、辅助气流量和观察高度等光谱仪工作条件。即仅仅逐渐改变某个参数值而其他工作条件保持不变，测定试验溶液在该参数值下中分析谱线的信号强度、背景噪音强度以及计算其信噪比，优选信噪比相对最高的参数值作为ICP-AES工作条件，结果见1.2。

2.4  校准曲线和检出限

可根据钒钛磁铁矿样品中三氧化二铁和二氧化钛的实际含量水平进行基体匹配。通常推荐按照样品中约含有80%的三氧化二铁和15%的二氧化钛计算，称取0.16 g 三氧化二铁和0.03 g 二氧化钛各8份，按实验方法进行试料分解和熔融物酸溶解，试液转移至8个100 mL容量瓶中，然后按表7加入待测元素钒、锰、磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌的标准溶液，以水定容，制备8个校准标准溶液。

- 表7  推荐系列校准溶液

| 序号 | 钒、锰 |  |  |  | 磷、铜、钴、镍、铬、钼、铅、砷、锡、镉、钡、锌 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准溶液 |  | 校准溶液 |  | 标准溶液 |  | 校准溶液 |  |
|  | 浓度(μg/mL) | 分取体积(mL) | 浓度(μg/mL) | 对应含量 (%) | 浓度(μg/mL) | 分取体积(mL) | 浓度(μg/mL) | 对应含量 (%) |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2 | 10.00 | 2.00 | 0.20 | 0.010 | 10.00 | 1.00 | 0.10 | 0.005 |
| 3 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 0.100 | 10.00 | 2.00 | 0.20 | 0.010 |
| 4 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 0.250 | 10.00 | 5.00 | 0.50 | 0.025 |
| 5 | 1000.00 | 1.00 | 10.00 | 0.500 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 0.050 |
| 6 | 1000.00 | 2.00 | 20.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 0.100 |
| 7 | 1000.00 | 5.00 | 50.00 | 2.50 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 0.250 |
| 8 | 1000.00 | 10.0 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 10.00 | 10.0 | 0.500 |

在优选的仪器工作条件下测定系列校准溶液，以元素质量浓度为横坐标，分析谱线光谱净强度为纵坐标，绘制校准曲线。在同样条件下对空白溶液连续测定11次，计算标准偏差，以标准偏差的10倍乘以校准曲线斜率作为方法的定量测定下限，结果见图23～图36和表8。

| 元素 | 波长/nm | 线性范围w/% | 线性回归方程 | 相关系数 | 测定下限/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 292.402 | 0.010～5.0 | y=28756.96 x+243.54 | 0.999 9 | 0.0021 |
|  | 310.230 |  | y=37393.97 x-23.07 | 1.000 0 | 0.0019 |
| Mn | 293.930 | 0.010～5.0 | y=28599.55 x+59.92 | 0.999 9 | 0.0004 |
|  | 293.306 |  | y=22518.02 x+63.00 | 0.999 9 | 0.0016 |
| P | 178.283 | 0.005～0.50 | y=1499.75 x+2.81 | 0.999 6 | 0.0016 |
|  | 177.495 |  | y=3221.46 x+3.93 | 0.999 6 | 0.0027 |
| Cu | 327.396 | 0.005～0.50 | y=19323.74 x+22.92 | 0.999 7 | 0.0010 |
|  | 224.700 |  | y=11169.85 x+142.79 | 0.999 5 | 0.0027 |
| Co | 237.862 | 0.005～0.50 | y=13624.06 x+124.07 | 0.999 8 | 0.0014 |
|  | 230.786 |  | y=14593.26 x-4.15 | 0.999 8 | 0.0004 |
| Ni | 221.647 | 0.005～0.50 | y=21219.99 x-47.61 | 0.999 2 | 0.0017 |
|  | 231.604 |  | y=12929.07 x+10.61 | 0.999 2 | 0.0011 |
| Cr | 267.716 | 0.005～0.50 | y=32178.70 x+27.97 | 0.999 7 | 0.0007 |
|  | 205.560 |  | y=28924.58 x+20.70 | 0.999 5 | 0.0006 |
| Mo | 202.030 | 0.005～0.50 | y=17444.46 x14.22 | 0.999 2 | 0.0014 |
|  | 203.844 |  | y=6309.29 x+9.90 | 0.999 2 | 0.0005 |
| Pb | 220.353 | 0.005～0.50 | y=5049.27 x+7.61 | 0.999 9 | 0.0025 |
| As | 189.042 | 0.005～0.50 | y=3560.38 x-4.23 | 0.999 7 | 0.0016 |
| Sn | 189.989 | 0.005～0.50 | y=6740.55 x1.26 | 0.999 7 | 0.0013 |
| Cd | 214.438 | 0.005～0.50 | y=122348.68 x58.09 | 0.999 7 | 0.0001 |
|  | 226.052 |  | y=67014 x+159.37 | 0.999 8 | 0.0003 |
| Ba | 455.403 | 0.005～0.50 | y=369616.55 x+724.20 | 0.999 0 | 0.0003 |
| Zn | 213.856 | 0.005～0.50 | y=69203.54 x+371.44 | 0.999 4 | 0.0015 |
|  | 202.548 |  | y=64762.46 x+205.53 | 0.999 3 | 0.0012 |

表8  校准曲线的线性回归方程，相关系数和测定下限

图23  As 189.042 nm 校准曲线                      图24  Ba 455.403 nm校准曲线

图25  Cd 214.438 nm 校准曲线                      图26  Co 228.616 nm校准曲线

图27  Cr 267.716 nm 校准曲线                      图28  Cu 224.700 nm校准曲线

图29  Mn 293.930 nm 校准曲线                      图30  Mo 202.030 nm校准曲线

图31  Ni 221.647 nm 校准曲线                      图32  P 178.284 nm校准曲线

图33  Pb 220.353 nm 校准曲线                      图34  Sn 189.989 nm校准曲线

图35  V 292.402 nm 校准曲线                      图36  Zn 213.856 nm校准曲线

试验结果表明，方法校准曲线线性关系良好，相关系数0.9990～1.0000；元素定量测定下限（质量分数）0.0004%～0.0027%，完全可满足方法测定0.010%～5.0%的V、Mn以0.003%～0.50%的微量杂质元素P、Cu、Co、Ni、Cr、Mo、Pb、As、Sn、Cd、Ba、Zn的需要。

2.5  精密度试验

按照实验方法分别独立消解和测定两个钒钛磁铁矿样品各8次，结果见表10-1、表10-2。

表10-1       样品1精密度试验结果

| 次数 | As | Ba | Cd | Co | Cr | Cu | Mn | Mo | Ni | P | Pb | Sn | V | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0159 | 0.0052 | 0.0062 | 0.0143 | 0.0257 | 0.0434 | 0.4364 | 0.0111 | 0.0115 | 0.0081 | 0.0012* | 0.0011* | 0.7883 | 0.0326 |
| 2 | 0.0165 | 0.0059 | 0.0054 | 0.0137 | 0.0265 | 0.0430 | 0.4447 | 0.0106 | 0.0114 | 0.0089 | 0.0011* | 0.0010* | 0.7690 | 0.0342 |
| 3 | 0.0158 | 0.0066 | 0.0050 | 0.0142 | 0.0278 | 0.0431 | 0.4589 | 0.0109 | 0.0117 | 0.0085 | 0.0013* | 0.0012* | 0.7755 | 0.0317 |
| 4 | 0.0169 | 0.0058 | 0.0054 | 0.0129 | 0.0274 | 0.0426 | 0.4388 | 0.0120 | 0.0113 | 0.0073 | 0.0012* | 0.0011* | 0.7892 | 0.0329 |
| 5 | 0.0152 | 0.0052 | 0.0060 | 0.0148 | 0.0266 | 0.0436 | 0.4461 | 0.0107 | 0.0115 | 0.0086 | 0.0013* | 0.0012* | 0.7722 | 0.0312 |
| 6 | 0.0160 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0139 | 0.0256 | 0.0426 | 0.4581 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0083 | 0.0015* | 0.0014* | 0.7816 | 0.0306 |
| 7 | 0.0155 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0133 | 0.0271 | 0.0421 | 0.4355 | 0.0108 | 0.0115 | 0.0077 | 0.0011* | 0.0010* | 0.7558 | 0.0338 |
| 8 | 0.0166 | 0.0063 | 0.0068 | 0.0140 | 0.0264 | 0.0419 | 0.4463 | 0.0118 | 0.0108 | 0.0086 | 0.0012* | 0.0010* | 0.7802 | 0.0340 |
| 平均值（%） | 0.0161 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0139 | 0.0266 | 0.0428 | 0.4456 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0082 | 0.00123* | 0.0011* | 0.7765 | 0.0326 |
| 标准偏差 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000* | 0.000* | 0.011 | 0.001 |
| 相对标准偏差（%） | 3.602 | 8.712 | 9.792 | 4.267 | 2.963 | 1.365 | 2.021 | 4.852 | 2.408 | 6.478 | 10.0371* | 10.124* | 1.415 | 4.184 |

表10-2       样品2精密度试验结果

| 次数 | As | Ba | Cd | Co | Cr | Cu | Mn | Mo | Ni | P | Pb | Sn | V | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0085 | 0.0058 | 0.0061 | 0.0225 | 0.0375 | 0.0621 | 0.8681 | 0.0095 | 0.0167 | 0.0166 | 0.0056 | 0.0051 | 0.9649 | 0.0515 |
| 2 | 0.0083 | 0.0066 | 0.0053 | 0.0219 | 0.0381 | 0.0635 | 0.8639 | 0.0089 | 0.0168 | 0.0161 | 0.0063 | 0.0050 | 0.9413 | 0.0539 |
| 3 | 0.0081 | 0.0073 | 0.0050 | 0.0208 | 0.0392 | 0.0626 | 0.8510 | 0.0096 | 0.0170 | 0.0158 | 0.0057 | 0.0054 | 0.9647 | 0.0502 |
| 4 | 0.0089 | 0.0064 | 0.0054 | 0.0235 | 0.0379 | 0.0648 | 0.8470 | 0.0084 | 0.0169 | 0.0172 | 0.0050 | 0.0060 | 0.9502 | 0.0522 |
| 5 | 0.0080 | 0.0058 | 0.0060 | 0.0228 | 0.0385 | 0.0638 | 0.8616 | 0.0080 | 0.0158 | 0.0167 | 0.0061 | 0.0056 | 0.9375 | 0.0492 |
| 6 | 0.0085 | 0.0061 | 0.0054 | 0.0239 | 0.0388 | 0.0640 | 0.8559 | 0.0092 | 0.0173 | 0.0164 | 0.0054 | 0.0066 | 0.9567 | 0.0486 |
| 7 | 0.0088 | 0.0065 | 0.0058 | 0.0221 | 0.0377 | 0.0633 | 0.8492 | 0.0089 | 0.0177 | 0.0156 | 0.0052 | 0.0055 | 0.9357 | 0.0532 |
| 8 | 0.0080 | 0.0071 | 0.0067 | 0.0211 | 0.0395 | 0.0635 | 0.8592 | 0.0085 | 0.0172 | 0.0166 | 0.0056 | 0.0057 | 0.9444 | 0.0499 |
| 平均值（%） | 0.0084 | 0.0065 | 0.0057 | 0.0223 | 0.0384 | 0.0635 | 0.8570 | 0.0089 | 0.0169 | 0.0164 | 0.0056 | 0.0056 | 0.9494 | 0.0511 |
| 标准偏差 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.002 |
| 相对标准偏差（%） | 4.152 | 8.643 | 9.487 | 4.841 | 1.883 | 1.308 | 0.876 | 6.252 | 3.278 | 3.177 | 7.793 | 9.186 | 1.228 | 3.776 |

试验结果可见，在分析方法的检测范围内，元素含量0.003%～0.010%范围内的RSD<10%，元素含量0.011%～0.100%范围内的RSD<5%，元素含量0.101%～1.00%范围内的RSD<3%，方法检测精密度良好。

2.6  回收率试验

按照实验方法测定2个钒钛磁铁矿样品中各待测元素的原始含量，然后加入适当浓度的待测元素标准溶，通过计算加标回收率评估方法的检测准确度。结果见表11。

表11  回收率实验

| 元素 | 样品3 |  |  |  | 样品4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值 /% | 加标量 /% | 测定总量 /% | 回收率 /% | 测定值 /% | 加标量 /% | 测定总量 /% | 回收率 /% |
| V | 0.445 | 0.250 | 0.682 | 94.8 | 0.949 | 1.000 | 1.978 | 102.9 |
| Mn | 0.318 | 0.250 | 0.584 | 106.4 | 0.857 | 1.000 | 1.845 | 98.8 |
| P | 0.0065 | 0.005 | 0.0122 | 114.0 | 0.016 | 0.010 | 0.025 | 90.0 |
| Cu | 0.0082 | 0.005 | 0.0141 | 118.0 | 0.064 | 0.050 | 0.118 | 108.0 |
| Co | 0.012 | 0.025 | 0.035 | 92.0 | 0.022 | 0.010 | 0.031 | 90.0 |
| Ni | 0.014 | 0.025 | 0.041 | 108.0 | 0.017 | 0.010 | 0.026 | 90.0 |
| Cr | 0.026 | 0.025 | 0.049 | 92.0 | 0.038 | 0.050 | 0.091 | 106.0 |
| Mo | 0.012 | 0.025 | 0.035 | 92.0 | 0.0089 | 0.010 | 0.020 | 111.0 |
| Pb | 0.0010 | 0.005 | 0.0062 | 104.0 | 0.0056 | 0.010 | 0.015 | 94.0 |
| As | 0.0015 | 0.005 | 0.0060 | 90.0 | 0.0084 | 0.010 | 0.018 | 96.0 |
| Sn | 0.0009 | 0.005 | 0.0055 | 92.0 | 0.0056 | 0.010 | 0.016 | 108.0 |
| Cd | 0.0011 | 0.005 | 0.0068 | 114.0 | 0.0057 | 0.010 | 0.015 | 93.0 |
| Ba | 0.0028 | 0.005 | 0.0075 | 94.0 | 0.0065 | 0.010 | 0.016 | 95.0 |
| Zn | 0.030 | 0.025 | 0.057 | 108.0 | 0.0511 | 0.050 | 0.105 | 107.8 |

结果可见，回收率为90.0%～118.0%，表明方法检测结果准确可靠。

2.7 标准样品对比试验

按照实验方法测定4个钒钛磁铁矿标准样品，比对结果见表12。

表12  标准样品比对结果          w/%

| 元素 | GBW 0722a |  | GBW 0725 |  | YSBC19721-2011 |  | GBW 07227 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ICP-AES | 标准值 | ICP-AES | 标准值 | ICP-AES | 标准值 | ICP-AES | 标准值 |
| V2O5 | 0.555 | 0.572 | 0.271 | 0.258 | 0.798 | 0.782 | 0.055 | 0.059 |
| MnO | 0.364 | 0.349 | 0.258 | 0.264 | 0.448 | 0.43 | 0.256 | 0.242 |
| P | 0.003 | 0.0022 | 0.013 | 0.0119 | 0.005 | 0.0049 | 0.013 | 0.0115 |
| Cu | 0.022 | 0.019 | 0.012 | 0.015 | / | / | 0.007 | 0.0065 |
| Co | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.0098 |
| Ni | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.0083 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 0.0048 |
| Cr | 0.025 | 0.024 | 0.012 | 0.0099 | 0.032 | 0.0287 | 0.004 | 0.0033 |
| Zn | / | / | / | / | 0.025 | 0.028 | / | / |

钒钛磁铁矿标准样品的测定值与标准基本一致，表明实验方法检测结果准确可靠。

2.8 实验室间对比试验

以钒钛磁铁矿实际产品为基础，人工合成制备了4个水平梯度的钒钛磁铁矿样品，分别送到国内具有资质的高水平实验室采用本方法进行检验，实验室间对比试验检测结果比较一致，见表13。

表13   实验室间对比试验结果

| 元素 | 样品5 |  |  | 样品6 |  |  | 样品7 |  |  | 样品8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| V | 0.438 | 0.444 | 0.446 | 0.685 | 0.694 | 0.691 | 1.461 | 1.445 | 1.441 | 4.468 | 4.445 | 4.432 |
| Mn | 0.315 | 0.3244 | 0.312 | 0.560 | 0.574 | 0.556 | 1.289 | 1.325 | 1.311 | 4.516 | 4.334 | 4.306 |
| P | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.034 | 0.030 | 0.032 | 0.162 | 0.153 | 0.156 | 0.4190 | 0.4061 | 0.4116 |
| Cu | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.151 | 0.161 | 0.156 | 0.4153 | 0.4068 | 0.4042 |
| Co | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.035 | 0.039 | 0.036 | 0.179 | 0.164 | 0.155 | 0.4001 | 0.4162 | 0.4059 |
| Ni | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.035 | 0.040 | 0.035 | 0.151 | 0.163 | 0.157 | 0.3982 | 0.411 | 0.4022 |
| Cr | 0.026 | 0.029 | 0.025 | 0.046 | 0.053 | 0.051 | 0.185 | 0.178 | 0.174 | 0.4116 | 0.4285 | 0.4244 |
| Mo | 0.010 | 0.0129 | 0.010 | 0.032 | 0.037 | 0.034 | 0.152 | 0.162 | 0.158 | 0.3891 | 0.4116 | 0.4115 |
| Pb | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.022 | 0.026 | 0.029 | 0.141 | 0.151 | 0.151 | 0.3790 | 0.4077 | 0.4017 |
| As | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.022 | 0.026 | 0.025 | 0.161 | 0.1503 | 0.148 | 0.3680 | 0.3996 | 0.4028 |
| Sn | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.021 | 0.025 | 0.026 | 0.140 | 0.1501 | 0.151 | 0.4318 | 0.3993 | 0.3956 |
| Cd | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.023 | 0.025 | 0.024 | 0.155 | 0.1500 | 0.152 | 0.4230 | 0.4031 | 0.3936 |
| Ba | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.161 | 0.1493 | 0.149 | 0.3682 | 0.4040 | 0.4052 |
| Zn | 0.028 | 0.033 | 0.030 | 0.050 | 0.058 | 0.056 | 0.192 | 0.1826 | 0.180 | 0.4511 | 0.4327 | 0.4264 |

表中，1——攀钢集团研究院有限公司

2——欧品检测技术（辽宁）有限公司

3——锦州市博大明晰检验技术服务有限公司